招标采购项目

种子科学与工程专业仪器设备

采购项目（二次招标）

采购方式：公开招标

项目编号：HD2023-1-020R

采 购 人：海南大学

招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司

2023年07月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  采购需求	25

第四章  投标文件格式	58

第五章  评标办法	76

第六章  合同文本	87

# 第一章  招标公告

项目概况

种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）招标项目的潜在投标人应在海南金政采项目管理有限公司（海口市美兰区蓝天路世纪港C1401室）获取招标文件，并于2023年08月09日09时00分（北京时间）前递交投标文件，具体要求如下：

1、项目基本情况

1.1项目编号：HD2023-1-020R

1.2项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

1.3预算金额：¥169.28万元。

1.4资金来源：财政资金

1.5最高限价：¥169.28万元。

1.6采购需求：本项目共1个包，采购种子科学与工程专业实验设备一批，具体技术参数要求详见第三章采购需求。采购清单如下：

| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 单价限价/元 | 预算总价/元 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 61000.00 | 61000.00 | 否 |
| 2 | 超净工作台 | 台 | 2 | 7000.00 | 14000.00 | 否 |
| 3 | 生化培养箱 | 台 | 2 | 9800.00 | 19600.00 | 否 |
| 4 | 光照培养箱 | 台 | 2 | 16000.00 | 32000.00 | 否 |
| 5 | 移液器 | 支 | 48 | 330.00 | 15840.00 | 否 |
| 6 | 百分之一天平 | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 否 |
| 7 | 千分之一天平 | 台 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | 否 |
| 8 | 万分之一天平 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 否 |
| 9 | 台式离心机 | 台 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | 否 |
| 10 | 小型台式冷冻离心机 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 否 |
| 11 | 大型高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 85000.00 | 85000.00 | 否 |
| 12 | 分光光度计 | 台 | 1 | 75000.00 | 75000.00 | 否 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 130000.00 | 130000.00 | 否 |
| 14 | 电泳电源 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 | 否 |
| 15 | 垂直电泳槽 | 套 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |
| 16 | 水平电泳槽 | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 否 |
| 17 | 凝胶成像分析仪 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |
| 18 | 台式恒温摇床 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 否 |
| 19 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 8800.00 | 17600.00 | 否 |
| 20 | 光学显微镜 | 台 | 30 | 6000.00 | 180000.00 | 否 |
| 21 | 体式显微镜 | 台 | 30 | 6100.00 | 183000.00 | 否 |
| 22 | 倒置显微镜 | 台 | 3 | 25000.00 | 75000.00 | 否 |
| 23 | 数码体视显微镜 | 台 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | 否 |
| 24 | 显微镜防潮柜 | 台 | 4 | 9000.00 | 36000.00 | 否 |
| 25 | 梯度PCR仪 | 台 | 2 | 30000.00 | 60000.00 | 否 |
| 26 | 超纯水仪 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 否 |
| 27 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 否 |
| 28 | 数粒仪 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 否 |
| 29 | 种子风选净度仪 | 台 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 否 |
| 30 | 种子老化箱 | 台 | 2 | 9500.00 | 19000.00 | 否 |
| 31 | 多样品组织研磨仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |
| 32 | 谷物水分测定仪 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 否 |
| 33 | 脂肪测定仪 | 台 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 否 |
| 34 | 粗纤维测定仪 | 台 | 1 | 6400.00 | 6400.00 | 否 |
| 35 | 试剂柜 | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 | 否 |
| 36 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |
| 37 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 860.00 | 1720.00 | 否 |
| 38 | pH计 | 台 | 2 | 7850.00 | 15700.00 | 否 |
| 39 | 电导率仪 | 台 | 2 | 4300.00 | 8600.00 | 否 |
| 40 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 59000.00 | 59000.00 | 否 |
| 41 | 漩涡混合仪 | 台 | 2 | 950.00 | 1900.00 | 否 |
| 42 | 种子低温低湿储藏柜 | 台 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 否 |
| 43 | 粉碎机 | 台 | 1 | 740.00 | 740.00 | 否 |
| 44 | 手持研磨仪 | 台 | 2 | 1600.00 | 3200.00 | 否 |
| 45 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 否 |
| 46 | 叶绿素仪 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |
| 47 | 根系分析系统 | 台 | 1 | 56000.00 | 56000.00 | 否 |
| 48 | 光合作用测定仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 1692800.00 |  |

2、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2需要落实的政府采购政策：本项目支持节能产品和环境标志产品，小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展以及支持创新产品和服务等相关扶持政策，详见招标文件。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织（提供企业有效的营业执照副本）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年1月至今任意1个月或季度的单位财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人提供最近一年以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；投标人成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交一个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履约能力承诺函原件）；

（5）参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；

（7）必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准） ；

（8）提交投标保证金相关证明材料。

2.4 本项目不接受联合体投标。

3、获取招标文件

1、时间：2023年07月19日至2023年07月26日，每天上午09时00分至11时30分， 下午14时30分 至17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南金政采项目管理有限公司（海口市美兰区蓝天路世纪港C1401室）

3、方式：现场报名，需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件（注：收复印件加盖公章，其他组织可提供负责人或经营者的身份证复印件及其授权委托书）。

4、招标文件售价：人民币200元（文件费不退，文件资格不可转让）

4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件递交截止时间：2023年08月09日09时00分（北京时间）。

4.2投标文件递交地址(地点)：海口市美兰区蓝天路世纪港C1401室（海南金政采项目管理有限公司开标大厅）。

4.3开标时间：2023年08月09日09时00分（北京时间）

4.4开标地点：海口市美兰区蓝天路世纪港C1401室（海南金政采项目管理有限公司开标大厅）。

4.5保证金到账截止日期：与开标时间一致。

5、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

6、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为《中国政府采购网》《海南金政采项目管理有限公司》（http://www.hijzc.com/），有关本项目招标公告的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标公告与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准；

2、投标保证金：¥8000元，递交截止时间为开标同一时间。

7、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名 称：海南大学

地 址：海南省海口市美兰区人民大道58号

电 话：0898-66279030

7.2采购代理机构信息

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路世纪港C1401室

电 话：0898-66756504

7.3项目联系方式

项目联系人：宋工

电 话：0898-66756504

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 | ¥169.28万元 |
| 2 | 最高限价 | ¥169.28万元,投标报价不得超过最高限价及单价限价，超过为无效报价。 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 评分方法 | 综合评分法 |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币8000元； 保证金到账截止日期：与开标时间一致； 保证金的支付形式：银行转账或银行保函支付 开户名:海南金政采项目管理有限公司 开户行: 平安银行海口海府支行 账 号: 110 1471093 6004 注： 1.投标保证金交纳时间以保证金到帐时间为准； 2.若以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交的，受益人均为采购单位； |
| 6 | 进 口产品 （本项目不涉及进口产品） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进 口产品”的产品，拒绝进 口产品参与竞争，供应商以进 口产品响应时，其投标文件按无效处理。载明“允许采购进 口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。涉及进口产品采购的项目，应当优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 7 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 供应商不得低于成本价恶意报价，若供应商报价明显低于其他有效供应商的报价，评审委员认为不符合市场价格，供应商则必须在收到通知后的规定时间内提供详细的成本分析说明，包括进货渠道单据、财务费用、管理费用等具体证明内容，评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求供应商在签订合同前提供质量保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。 |
| 8 | 知识产权 | 1.知识产权 1.1供应商应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 1.2除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 1.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有 永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 1.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
| 9 | 招标代理 服务费 | 依据国家计委发改价格【2011】534号和琼价费管【2011】225号收费标准计算按7折优惠收取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费，并一次性转入公司账户。 开户名:海南金政采项目管理有限公司 开户行: 平安银行海口海府支行 账 号: 110 1471093 6004 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标货物项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海南大学。

2.2 “招标代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的招标代理机构是海南金政采项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“招标代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指报名本项目拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

2.5 采购项目需要落实的政府采购政策：

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）

《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18 号）《关于信息安全产品实施政府采购的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》、海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知（琼财采规〔2019〕3 号）、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策。

- 政策优惠条件及要求:财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（四）对小型和微型企业本项目在评标时将给于10%的价格扣除，本项目所属行业为：零售业

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业其评标价=投标报价*（1-10%）（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”原件；未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

（3）参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》

原件，残疾人福利性单位视同小型、微型企业,对残疾人福利性单位产品的其评标价=投标报价*（1-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]6

8号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611 号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件）。

注：供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。

- 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｇｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｇｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件加盖公章。拟采购的产品属于财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（未标注“★”符号产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，供应商提供的产品应取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）。

拟采购的产品属于财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单

（标注“★”符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品应取得国家确定的 认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：节能产品需提供《中国节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》网站截图）。

提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书。

对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予2%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，投标单价只能给予2%的扣除）

注：环境标志产品需提供《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的 最新《环境标志产品政府采购品目清单》网站截图。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未 提供）。

其他：/

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“招标公告”规定的资格条件；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：①投标人信用记录查询网址：信用中国网http://www.creditchina.gov.cn/ 或信用中国（海南）网http://xyhn.hainan.gov.cn/CreditHnExtranetWeb/；中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/ 。②信用信息查询要求：查询时间同项目公示时间，提供截图。

③对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不能参与采购活动（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准）。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、投标纪律要求

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消并没收投标保证金。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知；

（三）采购需求；

（四）投标文件格式；

（五）评标办法；

（六）合同文本；

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有报名本项目的投标人，同时在法定指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有报名本项目的投标人，同时在法定指定媒体上发布变更公告。

### 8.现场踏勘（□涉及☑不涉及）

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有报名本项目的供应商。

8.2 投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.6 对所有联合体成员进行记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联 合体存在不良信用记录。

12.7 本次采购活动不接受联合体投标。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）投标人不得低于成本价恶意报价，若供应商报价明显低于其他有效投标人的报价，评审委员认为不符合市场价格，投标人则必须在收到通知的规定时间内提供详细的成本分析说明，包括进货渠道单据、财务费用、管理费用等具体证明内容，评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求供应商在签订合同前提供质量保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

13.2 技术部分

投标人按照招标文件采购需求的要求做出的技术应答，针对招标项目的需求的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：采购需求响应情况、根据综合评审要求提供相关资料。

13.3 商务部分

投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包含第一章招标公告资格要求内容及综合评分表里的其他要求内容。

13.4其他部分

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1 供应商投标时，必须以转账（汇款）方式提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3供应商所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内无息退还

15.5发生下列情形之一的，招标代理机构将不予退还供应商交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）投标有效期内，供应商在招标采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3提供与正本一致的电子文件1份，电子版投标文件为U盘拷贝PDF格式，开标时递交。在电子版投标文件中，招标文件中要求提供的材料须为原件扫描件。

17.4 投标文件统一用A4幅面纸印制。

17.5 投标文件正本和副本必须装订成册，不得采用活页式装订。

17.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋（箱）内，密封袋（箱）上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3所有外层密封袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖单位公章。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点；未按规定密封及投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 招标代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，招标代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 开标时，投标人对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

24.履约保证金

24.1中标人应在合同签订之前向采购人缴纳合同金额3%的履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
    24.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照合同的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

24.3履约保证金不予退还的情形：

24.3.1中标人擅自转包、转让的；

24.3.2中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；

24.3.3采购合同规定的其他情形。

### 25.签订合同

25.1 中标人在收到招标代理机构发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（原件一份）送招标代理机构财务留存。

### 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 28.履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

29.验收

中标人与采购人应严格按照招标文件中验收的标准进行验收。

## 七、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。质疑必须以书面形式现场递交至我司。质疑函应当包括但不限于下列内容： 供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号； 质疑事项； 事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

我们将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

2.预算金额：本项目共1个包，预算金额¥1692800.00元，报价超过预算金额及单价限价为无效报价。

3.采购清单：

| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 单价限价/元 | 预算总价/元 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 61000.00 | 61000.00 | 否 |  |
| 2 | 超净工作台 | 台 | 2 | 7000.00 | 14000.00 | 否 |  |
| 3 | 生化培养箱 | 台 | 2 | 9800.00 | 19600.00 | 否 |  |
| 4 | 光照培养箱 | 台 | 2 | 16000.00 | 32000.00 | 否 |  |
| 5 | 移液器 | 支 | 48 | 330.00 | 15840.00 | 否 |  |
| 6 | 百分之一天平 | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 否 |  |
| 7 | 千分之一天平 | 台 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | 否 |  |
| 8 | 万分之一天平 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 否 |  |
| 9 | 台式离心机 | 台 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | 否 |  |
| 10 | 小型台式冷冻离心机 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 否 |  |
| 11 | 大型高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 85000.00 | 85000.00 | 否 | 核心 产品 |
| 12 | 分光光度计 | 台 | 1 | 75000.00 | 75000.00 | 否 |  |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 130000.00 | 130000.00 | 否 | 核心 产品 |
| 14 | 电泳电源 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 | 否 |  |
| 15 | 垂直电泳槽 | 套 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |  |
| 16 | 水平电泳槽 | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 否 |  |
| 17 | 凝胶成像分析仪 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |  |
| 18 | 台式恒温摇床 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 否 |  |
| 19 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 8800.00 | 17600.00 | 否 |  |
| 20 | 光学显微镜 | 台 | 30 | 6000.00 | 180000.00 | 否 |  |
| 21 | 体式显微镜 | 台 | 30 | 6100.00 | 183000.00 | 否 |  |
| 22 | 倒置显微镜 | 台 | 3 | 25000.00 | 75000.00 | 否 |  |
| 23 | 数码体视显微镜 | 台 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | 否 |  |
| 24 | 显微镜防潮柜 | 台 | 4 | 9000.00 | 36000.00 | 否 |  |
| 25 | 梯度PCR仪 | 台 | 2 | 30000.00 | 60000.00 | 否 |  |
| 26 | 超纯水仪 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 否 |  |
| 27 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 否 |  |
| 28 | 数粒仪 | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 否 |  |
| 29 | 种子风选净度仪 | 台 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 否 |  |
| 30 | 种子老化箱 | 台 | 2 | 9500.00 | 19000.00 | 否 |  |
| 31 | 多样品组织研磨仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |  |
| 32 | 谷物水分测定仪 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 否 |  |
| 33 | 脂肪测定仪 | 台 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 否 |  |
| 34 | 粗纤维测定仪 | 台 | 1 | 6400.00 | 6400.00 | 否 |  |
| 35 | 试剂柜 | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 | 否 |  |
| 36 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 否 |  |
| 37 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 860.00 | 1720.00 | 否 |  |
| 38 | pH计 | 台 | 2 | 7850.00 | 15700.00 | 否 |  |
| 39 | 电导率仪 | 台 | 2 | 4300.00 | 8600.00 | 否 |  |
| 40 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 59000.00 | 59000.00 | 否 |  |
| 41 | 漩涡混合仪 | 台 | 2 | 950.00 | 1900.00 | 否 |  |
| 42 | 种子低温低湿储藏柜 | 台 | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 否 |  |
| 43 | 粉碎机 | 台 | 1 | 740.00 | 740.00 | 否 |  |
| 44 | 手持研磨仪 | 台 | 2 | 1600.00 | 3200.00 | 否 |  |
| 45 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 否 | 核心 产品 |
| 46 | 叶绿素仪 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 否 |  |
| 47 | 根系分析系统 | 台 | 1 | 56000.00 | 56000.00 | 否 |  |
| 48 | 光合作用测定仪 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 否 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1692800.00 |  |  |

- 技术参数要求

- 高压灭菌锅

1、容量：≥65L，底部带脚轮，易移动。
2、灭菌腔尺寸(直径×高度)≥Ф400×530，灭菌腔材质：SUS304不锈钢。
3、灭菌工作温度：105℃～138℃，灭菌时间预置范围：1-6000分钟，融化温度预置范围:60℃～100℃;融化时间预置范围:1-6000分钟，保温温度预置范围:45℃～60℃;保温时间预置范围：1-9999分钟。
4、定时器预置范围：0分钟至需使用时间（年月日时分）。
5、腔体设计压力≥0.35Mpa；设计温度：148℃。
6、温度显示精度：0.1℃,压力表显示范围:0～0.6Mpa。
7、压力安全保护：两路独立管路测量控制，双重压力保护，电子式及机械式，电子式起跳压力≥0.30Mpa，安全阀起跳压力≥0.31Mpa。
8、具有至少六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。
★9、开盖方式：八柱式联锁装置，翻盖式开关盖，触拨式把手，当灭菌器的门没有正确关闭时，灭菌程序不能被启动。
10、控制器及记忆存储功能：至少6个固有操作模式，至少82个可修改模式，共计至少88个存储记忆。
11、安全装置：门锁联锁装置；闭盖检查；水位控制器和水位安全装置，当水位不足时自动报警，干烧保护；电子过压保护；机械式安全阀；过温与升温保护，当温度过高时，切断发热元件；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统；具有过压保护装置（过压阀），当压力过髙时自动释压力。
12、防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫，操作简单人性化设计。
13、排汽：全自动内排，内置蒸汽冷凝液收集瓶，前置集水桶，系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。
14、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。
★15、产品电磁兼容性符合国家标准（GB/T18268.1-2010），不会对周边环境造成影响。（提供证明文件）
16、附件：2个不锈钢提篮，1个冷凝液收集瓶，1块水位板，1根排水软管。
17、可选购配件：冷却风扇，物品温度计，打印机，USB数据导出曲线成图，压力传感器。
18、为保证产品质量，该设备提供产品制造厂家针对本项目盖章有效的售后服务承诺书、技术参数确认函及产品彩页。

- 超净工作台

1、洁净等级 100级@≥0.5μM

2、菌落数 ≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿）

3、平均风速 0.25～0.45m/s

4、噪音 ≤62dB（A）

5、振动半峰值 ≤5μM（x、y、z方向）

6、照度 ≥300Lx

7、工作区尺寸（W1×D1×H1） ≥1150×550×580

8、外型尺寸（W×D×H） ≥1310×590×1600

9、适用人数 双人/单面

10、高效过滤器规格及数量 ≥1135×455×50×①

11、荧光灯/紫外灯规格及数量≥ 12W×①/30W×①

- 生化培养箱

1、容积（L）≥250L

2、控温范围：5℃～65℃

3、分辨率:0.1

4、波动度≤±0.5℃

5、均匀度≤±1℃（测试点为25℃）

6、制冷剂:R134a

7、功率(W):≤330w

8、载物托架（标配）:4

（四）光照培养箱

1、容积（L）≥250L
2、控温范围：5℃～65℃
3、分辨率:0.1
4、波动度≤±0.8℃
5、均匀度≤±1.5℃（测试点为25℃）
6、光照度（LX）：0-25000 
7、光照方式:层架光照、垂直照射（LED灯）
8、制冷剂:R134a 
9、功率(W) ≤624W
10、载物托架（标配）:4

（五）移液器

1、规格：0.1-2/2-20/5-50/10-100/20-200/100-1000/500-5000/1ml-10ml共8支

（六）百分之一天平

1、技术指标：
1.1 量程/精度≥2000g/0.01g
1.2 重复性(g)：±0.01
1.3 线性误差(g)≤±0.02
1.4 称盘尺寸(mm) ≥φ133
1.5 外形尺寸(mm) ≤295*208*88
2、售后服务
2.1 整机免费保修1年，保修期内（非人为造成损坏的）所有零部件及人工费全免。
2.2 免费24h服务电话，在线工程师可第一时间为用户解决相关问题。

（七）千分之一天平

1、技术指标：
1.1 量程/精度≥220g/1mg 
1.2 重复性(mg) ≤±1
1.3 线性误差(mg)：±2
1.4 称盘尺寸(mm) ≥Φ90
1.5 外形尺寸(mm) ≥345×223×331
2、主要性能特征：
2.1使用世界领先的单体模块电磁力传感器. 
2.2 内置温度触发提示校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。
2.3七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别、3级速率可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度，以达到参数最佳、最优化的试用效果。　
2.4 下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求
2.5 LCD大界面显示
2.6 称重稳定时间3级可调
2.7 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响

2.8 RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机
2.9开关机自动锁定当前应用模式　
2.10 内置日期、时间可调功能
2.11 内置温度显示功能　
2.12 安装插件，PC端天平数据可直读
2.13手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平
2.14人性化随机配件箱，方便砝码、手套等随机及防止丢失
3、售后服务
3.1 整机免费保修1年，保修期内（非人为造成损坏的）所有零部件及人工费全免。
3.2免费24h服务电话，在线工程师可第一时间为用户解决相关问题。

（八）万分之一天平

1、技术指标：

1.1量程/精度：220g/0.1mg + 520g/1mg (双量程、双精度）

1.2 重复性(mg)：±0.1/±1

1.3 线性误差(mg)：±0.2/±2

1.4 称盘尺寸(mm) ≤Φ90

1.5 外形尺寸(mm) ≤345×223×331

2、主要性能特征：

2.1 高分辨率彩色双量程、双精度5英寸触摸屏。

2.2 使用单体模块电磁力传感器。

2.3 七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度，以达到参数最佳、最优化的试用效果。

3、售后服务

3.1 整机免费保修1年，保修期内（非人为造成损坏的）所有零部件及人工费全免。

3.2免费24h服务电话，在线工程师可第一时间为用户解决相关问题。

- 为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

- 台式离心机

1、最高转速≥5500rpm
2、最大相对离心力≥4900×g
3、最大容量：4*250ml
4、离心腔直径≥φ380mm
5、转速精度：±20r/min
6、噪音：≤65dB (A)
7、定时范围：1min～99min
8、功率：450W
9、外形尺寸≥525×430×360(mm)(±10mm)
10、净重约≥40kg
11、标配：自动脱帽转子48*2ml/5ml

- 小型台式冷冻离心机

1、采用高端芯片、微机控制，大力矩直驱变频无刷电机，启动速度快，运行平稳，使用寿命长。
2、大容量存储40套程序组，方便一键调换。
3、真彩高清液晶显示屏，人性化界面，显示直观，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。
4、线性驱动，10档加速，10档减速，可根据样本属性不同选择设置，保证样品更佳的分离效果。
5.、配备可快速锁紧的生物安全盖转子（通过国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的产品检测（验）报告复印件）。
6、高效环保压缩机制冷系统，配备智能ECO节能降耗管理模式，最高转速下可保持-4℃。

7、主要技术指标:
7.1最高转速≥16500rpm
7.2最大相对离心力≥21615×g
7.3最大容量：12×5ml
7.4转速精度：±10r/min
7.5噪音：≤60dB (A)
7.6定时范围：1s～99min59s
7.7温度设置范围：-20℃～40℃
7.8外形尺寸≥460×335×330(mm)
7.9净重≥48kg
7.10配置：主机一台、  角转子24*2ml 。
7.11售后质保：厂家承诺，整机质保三年。收到用户响应后，4h到达用户指定位置

（十一）大型高速冷冻离心机

1、工作条件
1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz  
2、主要技术指标
2.1 转速范围：100至15,300 rpm，精度达±1 rpm;
★2.2最大容量(ml)：角转子6 x 85 /水平转子4×200ml
★2.3 最大离心力(x g)：23,031
2.4 温度范围 -20°C—+40°C
2.5 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速
2.6 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）
2.7可预设20个加/减速曲线。
2.8具有≥10个存储程序。
2.9磁性转头识别，防止转头过速；
2.10免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间。
2.11可配24x1.5/2.2mL水平转子。
2.12符合CE认证及ISO9001质量认证, 具有并提供医疗器械备案证。
3、基本配置
3.1主机  1个
3.2 15ml适配器  3套  
3.3 6 x 50 ml尖底离心管角转子  1个  最大转速1200rpm，最大相对离心力15133 x g

（十二）分光光度计
1、主要功能：测量物质在紫外可见区的吸收光谱，可进行波长扫描，时间扫描，多波长测量，比率计算等。
2、适用对象：溶液
★3、光学系统：Seya-Namioka安装单色仪，比例双光束
4、波长范围：190-1100 nm
5、光源：长寿命闪烁氙灯
6、标配自动6池塔轮
7、光谱带宽≥5nm
8、散射光：≤0.07（220nm NaI, 340nm NaNO2）
9、波长精确度：±1.0nm （484.6）
10、波长重现性：±0.5nm
11、光度值范围：±3Abs
12、光度值准确度：±0.003Abs （0-0.5Abs）
              ±0.005Abs （0.5-1.0Abs）
13、可选波长扫描速度：40，100，200,  400， 800,  1,200， 2,400nm/min
★14、基线稳定性：0.0007Abs/h (260nm, 开灯2小时后)
15、基线平坦度：±0.01Abs （200-950nm）

16、检测器：两个硅二极管
17、显示屏：背照明LED, 120*90mm, 320*240 dot
18、打印机接口：Centronics 接口，并行接口
19、操作温度：15-35℃425

20、湿度：25-80%（不结露，30℃或更高时低于70%）
21、软件功能：光度计；波长扫描；时间扫描；多长扫描；比率计算；监视器；存储功能；验证功能；自动波长校正功能
22、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（十三）紫外可见分光光度计

★1、光学系统：采用对称的Czerny-Turner的双光束光路系统； 
2、波长范围：190~1100nm
3、光谱带宽：≤1.0nm
★4、杂散光：<0.05%
5、波长准确性：±0.01nm
6、波长设定重复性：±0.01nm
7、光度测量范围：-3.3~3.3ABS，0~300%T
8、吸光度准确性： ±0.002ABS（0~0.5ABS）；±0.004ABS（0.5~1.0ABS）
9、吸光度重复性： ±0.002ABS（0~1.0ABS）
★10、基线平整度： ±0.0009ABS（200~950nm）
★11、基线漂移：≤0.0005ABS/小时（260nm，开机2小时预热）
★12、噪声：≤0.0001ABS（500nm）
13、波长扫描速度：10 nm/min，40nm/min，100nm/min，200nm/min，400 n m/min，800nm/min， 1200 nm/min，2400 nm/min，4800 nm/min，6000 n m/min
★14、光源：质保7年的长寿命脉冲氙灯 
15、检测器：2个硅光二极管
★16、样品仓：配六联池支架1个、参比池支架1个；
17、控制方式：可选配iPad无线或PC网络远程控制
18、软件功能：中文软件，GLP，多波长分析，时间扫描，波长扫描，定性、定量分析。
19、配置电脑和打印机培训：现场免费培训
20、验收：各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收。
21、售后服务：仪器验收合格后，供方须提供整机一年免费保修，光源质保7年，并提供终身维修服务。
22、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的授权售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。
二、配置
1、紫外可见分光光度计主机1台
2.、液体支架含参比支架 1个
3、电脑 1台
4、石英比色皿2个

（十四）电泳电源

1、输出组数：4组并联输出；

2、输出电压：6-600V (显示精度：0.1V )；

3、输出电流：4-600mA （显示精度：0.1mA）；

4、显示屏为彩色液晶屏，数据清晰，实用美观；

5、电压、电流的显示精度为0.1，精确度高，稳定可靠 ；

6、具有微电流保持功能，定时结束后电源会自动切换到微电流保持状态，可以有效维持电泳实验结果，防止条带扩散。

（十五）垂直电泳槽

1、凝胶数量：1-4；

2、凝胶类型：手灌胶与预制胶；

3、灌胶方式：使用制胶支架，无须封胶；

4、铂金电极：铂金丝直径为0.26mm，纯度为99.95%

5、玻板尺寸≥厚玻板101 x 82 mm；短玻板101 x 73 mm；

6、凝胶尺寸≥手灌胶 83 x 73 mm；预制胶 86 x 68 mm；

7、样品梳：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚（选配）； 10、15齿，0.75mm厚（选配）；

8、缓冲液容积：2块胶：700 ml；4块胶：1000 ml；

9、运行时间：标准SDS-PAGE凝胶35-45分钟(恒压200V)；

10、外形尺寸：120 x 160 x 180 mm；

（十六）水平电泳槽

1、电极铂金丝直径为0.3mm，纯度为99.95%，电场稳定；
2、凝胶板规格(L×W) ≥60×60mm；120×60mm(长胶)；60×120mm(宽胶)；120×120mm；
3、样品梳：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿(1.5mm厚)； 8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)。

（十七）凝胶成像分析仪

1、主机技术参数：
1.1反射紫外光源波长：254nm、365nm
1.2透射紫外光源波长：302nm
1.3紫外光透射面积：250 × 200mm
1.4白光透射面积：250 × 200mm
1.5机箱设有可隐藏式观察窗和双侧切胶通道，方便观察与切胶操作抽屉式灯箱，拉出时灯箱自动断电，保证安全。
2、摄像系统技术参数：
2.1摄像头有效分辨率≥ 500 万像素（2592 x 1944）
2.2像素密度：8位
2.3曝光时间：1ms—2s
2.4摄像头信噪比：≥56dB
2.5检测灵敏度：≤0.01EB染色的DNA
2.6computar自动控制卡口镜头： 6 倍光学变焦（8—48mm），F1:1.2光圈滤光片波长：590nm，兼容EB、Goldview、Sybr等大部分荧光染料
3、分析软件功能：

3.1 1D功能分析软件，可对系统进行全自动软件控制，提供了强大的定性、定量分析功能软件包功能强大，可分析1D电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等。可进行凝胶条带分析、微孔板及克隆分析，分析结果包括：DNA/RNA蛋白质的分子量、等电点、迁移带、差异显示、RFLP分析Fingerprinting分析、放射自显影胶片成像、96孔板定量分析、平板菌落计数和双色克隆计数等。
3.2具备图像共享平台，使用者不受密码限制可多电脑安装使用。

（十八）台式恒温摇床

1、旋转频率：40～400rpm，频率精度：±1rpm
2、摆振幅度≥φ26mm
3、最大容量：100ml×20、250ml×16、500ml×12、1000ml×6
4、标准配置：50ml×5、100ml×5、250ml×4、500ml×3
5、托盘尺寸≥450×410（mm）                                                                                      
6、定时范围：0～999小时
7、温控范围：4℃～60℃                                                                                                   
8、温控精度：±0.1℃（恒温状态）
9、温度均匀度≥±1℃
10、数显方式：LCD

（十九）电热恒温鼓风干燥箱

1、结构特点：
1.1强制对流通风式结构,温度均匀性好。    
1.2采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能,使用方便，更具人性化设计。
1.3箱体采用优质薄钢板制成。 
1.4工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。
2、主要技术指标：
2.1温度波动≤±1℃
2.2温度均匀性≤±2.5℃%
2.3温度分辨率：0.1℃
2.4定时范围：1~9999min
3.技术参数：
3.1容积/工作室尺寸（cm）W×D×H≥252L/60×60×70
3.2额定功率（W）≥3500
3.3温控范围（℃）：室温+5～300 
3.4隔板标配/最多（块）：3/10

（二十）光学显微镜

- 光学系统：CCIS无限远色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术。
2、大视野目镜：视野不小于10×/20mm，双目视度需同时可调屈光度。
3、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围55mm-75mm之间。
4、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25；可配置简易暗场、相差、偏光观察附件。
5、载物台：尺寸不小于135×140（mm），移动范围不小于76×50（mm）。硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨。
6、物镜转盘：内定位内倾式4孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。
7、焦距调节:左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值不大于2um之间；
8、物镜：宽带镀膜平场物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）;可以实现相称和暗场观察并提供证明。
★9、下述11-23项核心指标必须满足的以下要求，出具【国家光学质量监督检验中心】检测报告原件证明。要求“国家光学质量监督检验中心”及制造商官网出具检测报告并能在线核对。
10、转换器定位稳定性≤0.005mm
11、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.017
12.、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。
13.、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm；
14.、4倍物镜成校园直径不小于14.1mm
15.、10X物镜成像圆直径不小于13.9mm
16、40X物镜成像圆直径不小于13.7mm
17、100X物镜成像圆直径不小于10.8mm
18、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±4.32%
19、显微镜目镜放大率准确度不超过1.88%
20、倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05 mm
21、左右两系统放大率差≤0.03%；
22.、零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm；
23、显微镜必须要有医疗器械注册证书；。

24、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（二十一）体式显微镜

1、光学系统：Greenough,实现大范围变焦比和清晰观察影像。
2、观察角度：45°
3、主机变倍范围:0.7X - 4.5X(标配），另可选配0.3X、0.5X、1.5X、2X的附加物镜。
4、变倍比：1:6
5、目镜:WF10X/22mm(标配），可选配15X、20X的物镜，目镜筒视度可调。可选三目接外接数码摄像系统。
6、瞳距：55mm-75mm
7、工作距离:100mm（标配）。
8、防霉设计:宽频镀膜
9、底座配置：R2LED底座。可调亮度的3WLED灯入射光源；底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；可单独使用或者同时使用入透射光源.照明采用反射镜形式时使用。

（二十二）倒置显微镜

1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 
2、观察筒：铰链式双目筒45度,360度自由旋转，第三目可接数码摄像系统。
3、铰链式双目筒45度，360度自由旋转，瞳距48MM-75MM，分光比100:0/20:80。
4、铰链式变角度观察筒45度，+/-15度，360自由旋转（人机工程观察）。
5、目镜：大视野高眼点，视场直径20mm，屈光度可调。
6、转换器：左侧倾斜，四孔。
7、物镜:4X N.A.0.10/W.D.12.6, 10X N.A.0.25/W.D.16.8, 20X N.A.0.30/W.D.4.7, 40X N.A.0.50/W.D.3.0
8、载物台：面积200~239mm 
9、聚光镜：ELWD N.A. 0.3，工作距离72mm，移去聚光镜时工作距离184mm 。
10、调焦装置：调焦行程8mm，粗微调同轴，粗调焦松紧可调，微调格值0.002mm。 
11、照明：6V30W卤素灯照明或3W LED照明，亮度可调，带智能感应模式，机身上红外感应器可感知是否有用户在显微镜前工作，如用户离开显微镜15分钟，仪器电源会自动关闭；当用户返回，感应器收到信号，将自动开启电源。 
12、滤色片：兰色滤色片，绿色干涉滤色片，中性滤色片，毛玻璃片。 
13、防霉：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理。
14、整机保修壹年，终身维护。

15、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（二十三）数码体视显微镜

1、光学系统：Greenough
2、观察角度：45º
3、主机变倍比：6.7:1
4、主机变倍比范围：0.75X-5.0X
5、目镜：高眼点超广角，视度可调WF10X/23，视度调节：±5屈光度,配方便观察的护眼罩一对。瞳距：48mm-75mm
6、调焦机构：V型导轨与钢球组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠
7、上光源：3W LED灯，亮度可调，角度可调。
8、工作距离≥110mm
9、景深（标准配置下）：2.42-0.13
10、系统最大放大倍率≥200X
11、系统最大工作距离≥301mm
12、系统最大视场≥102.2mm
13、防静电（esd）:有
14、内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；静态1600万像素、动态分辨率1080P。Wifi 无线传输，可以链接各类的智能终端（平板或智能手机），智能终端不受品牌、操作系统限制，各类智能终端与无线数码显微镜均可实现无线链接，为用户实时呈现优质的镜下图像。一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑进行显微图像观察。

（二十四）显微镜防潮柜

- 容 积≥980L

- 层板数量：5(块) 。内部6层流通管理，采用空气循环对流吸湿，每道门内有可调式隔板，可依据工件大小作适当调整；
3、控湿方式：全功能微电脑电子控制，双键触摸式薄膜开关（置于柜外）方面调节控制；
4、显示方式：两组数字七段显示器，实时显示柜内“湿度”及“温度”；
5、除湿方式：高分子物理机芯（专利产品）湿度设定范围：20%-60%RH（控制面板显示范围20%-60%RH）温度显示范围1-99℃无耗材，无声运作，除湿更快速，稳定。
6、主机设计：高分子物理结构：外壳采用PPS防火材质，断电24小时内，自动附以化学补位吸湿功能，节省电源。
7、材质：采用1.0mm厚冷钢及特殊支撑设计、结构更坚固、湿气不内渗、外观双层粉底烤漆，美观大方。

（二十五）梯度PCR仪

- 环境温度: 10℃-40℃
2、工作相对湿度:≤70%
3、梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2mlPCR管、可选384孔、平板模块、原位模块
4、温度范围：0℃～105℃
5、热盖温度：30℃～110℃
6、升降温速率：最高可达到5℃/sec
7、温度准确性：±0.1℃/55℃ 
8、温度均一性：<±0.3℃/55℃
9、温度梯度设定范围：30°C～100°C
10、温度梯度跨度范围：0.1°C～42°C 
11、模块容量：0.2ml×96
12、控制方式：人工/自动
13、屏幕大小：不小于7英寸800*480LED背光64K彩色液晶触摸屏
14、程序存储量：可储存1296个程序,无需翻页就可浏览到36个文件夹或36个程序文件。
15、应有24小时断电保护能力和重新启动能力
16、要求具备多磁环保护设计，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器。
17、电源要求采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力。
★18、具有特殊的非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性。
19、要求采用一键弹性压盖式锁盖设计,无需旋钮调整松紧。
20、散热片采用铜铝合金设计，散热片数量不少于45片。
21、前下进风后上出风的风路设计，避免机器之间相互干扰。
22、具有无极变速风扇设计，风扇可随散热器温度不同自动调速，噪音低于60分贝。
23、具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。
24、要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常。
★25、具有抑制小体系试剂蒸发功能
26、具有梯度温度同时到达功能
27、具有主动拟制非特异性扩增功能。
28、提供原厂售后服务证明原件，免费进行仪器安装、调试；进行现场培训；供应商应能在24小时内响应买方技术支持的要求；投标公司提供厂家印制的彩页资料（重要参数必须在彩页中有体现，电脑合成打印的彩页无效）；

（二十六）超纯水仪

- 配置
1、双屏显示器超纯水机立式主机一台
2、FST加强型预处理装置一套
3、配套真空压力储水桶1套,专用大容量超纯化器1套
4、赠送PP高分子纤维滤芯4支，AC高分子纤维滤芯4支
二、技术参数
1、基本要求
1.1进水水源：城市自来水，水温5—40℃，水压2—5㎏，TDS﹤200ppm
2、出水水质要求：一机两用：可同时取用两种水质的水，既RO水和超纯水
2.1 RO纯水：电导率1μS/cm@25℃；杂质去除率99%水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准；
2.2 UP超纯水：电阻率≥18.25ΜΩ.cm@25℃，微粒子（大于0.02um）含量：﹤1/ml，热源含量：﹤0.001Eu/ml，微生物含量：﹤1cfu/ml ，总有机碳量TOC：≤5ppb，水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准及新版纯水标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》； 
2.3 适用范围：适用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、气相色谱、氨基酸分析等各种高端实验用水。
3、制水量：≥30L/H
★4、系统采用双屏反渗透微电脑全自动控制系统，在线显示电阻率、电源、制水、缺水、冲洗、备用、检修等各种运行状态。
5、内置RO膜防垢定时自动冲洗功能、系统定期灭菌功能。
6、在线3路水质监控，实时监测源水，RO水和超纯水水质，运行状态指示灯显示，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况。
7、FST四柱式垂立式超纯化系统并加配大容量超纯化系统，采用DOW 原装进口核子级树脂，使超纯水的床程更长，离子交换更充分，水质更稳定，有效节约耗材更换成本。
8、系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水桶满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能等功能。
10、可实现远程APP手机控制机器开关机；漏水报警；水质监测等；耗材使用监测等功能，安全系数更高。
★11、系统具有“一种含负压保护装置自动预处理系统”，有效延长耗材使用寿命（提供国家认可的证明文件复印件）。
12、新型超纯水机，整体设备集成化设计，占地面积小，外观高端大气、上档次。采用模块式、快接式设计，安装、使用、维护、保养更方便、快捷（提供国家认可的证明文件复印件）。
13、采用ABS机壳外形美观精致，耐腐蚀，安全绝缘性符合GLP安全要求。

14、质保：免费保修一年（耗材除外，人为事故及自然灾害的除外），终身维修。
15、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（二十七）超声波清洗器     
1、清洗槽容量≥10 L                        
2、超声功率≥250 W ，超声功率0-100%无极可调                      
3、超声频率≥40 KHz                        
4、加热功率：300W,温度可调：常温-80 ℃     
5、时间可调 1-999 min 或常开
6、面板采用有机玻璃，美观大方，五色可选。                      
7、采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管               
8、有不锈钢网架/托架，
9、有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫
10、仪器内外壳均为优质不锈钢

（二十八）数粒仪

- 种子直径：1-12mm
2、计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度）
3、计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）
4、震动噪音：≤70dB
5、计数容量：1~99999
6、预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数
7、连续工作时间：≥5小时

（二十九）种子风选净度仪

- 最大风量≥3.8m³/min 
2、最大风压≥1300pa风速可调 
3、噪 声：< 50db
4、定时：0-10min
5、功率≥180W

（三十）种子老化箱

- 容积≥150L
2、控温范围：0～65℃
3、温度分辨率：0.1℃
4、温度波动度：±0.5℃
5、温度均匀度：±1℃
6、控湿范围:40~95%RH
7、湿度波动度：±5%RH
8、编程段数：可设置1-99个时段
9、加热功率：300-1000W
10、压缩机功率：190W-450W

（三十一）多样品组织研磨仪

1、15秒内最大处理量同时可以处理32个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
2、可以同时处理32个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，8个（7-15）ML研磨管, 2*25ml， 2*50ML可以任意定做各种规格研磨管。
3、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。
4、工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。
5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。
6、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置。
7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2。
8、带自动中心定位的紧固装置：是。
9、均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。
10、转速范围：1000rpm-7000rpm。
11、研磨球直径：0.1-30mm。
12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。
13、加速：在2秒内达到最大速度。
14、减速：在2秒内达到最低速度。
15、噪音等级：<55db。
16、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。
17、拥有多项专利，提供专利证书复印件。
★18、可随意更换适配器，有至少十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器，15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
19、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
20、需要提供发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。
21、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。
22、需要品牌厂家出具的售后服务承诺书。

（三十二）谷物水分测定仪

- 测量对象：谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质
2、测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）
3、重复误差：≤0.2％
4、测量范围：3~35％
5、测量时间：≤10S
6、取样方式：定量150克（特殊样品除外）
7、使用环境温度：0~40℃
8、温度补偿：自动
9、定 标：三点定标，品种不限（常见品种20个已预先定标，可直接测量）
10、工作电源：5号干电池四节或外接9V直流稳压电源。
（三十三）脂肪测定仪

- 测定范围：含油量在0.5℅-60℅范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品 
2、测定样品数量：同时≥6个 
3、电源：220V，50HZ 
4、功率：≥1000W 
5、升温时间：10分钟内
6、回收系统：加热均匀自动回收
7、溶剂回收率：≥80% 
8、控温范围 ：室温-100℃

(三十四）粗纤维测定仪.

1、测定对象：各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量

2、测定样品数量：同时6个

3、重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≤0.4%

4、粗纤维含量在10%以上，绝对值误差≤4%

5、测定时间：整机工作时间约100分钟（包括酸洗40分钟，碱洗40分钟，抽滤和冲洗约20分钟）

（三十五）试剂柜

1、尺寸≥1800*900*450

2、材质：8MM聚丙烯（PP）板材

（三十六）医用低温保存箱

- 样式：立式。
2、容积≥340L。
3、净重≥268kg。
4、运行功率≥810W。
5、耗电量：13.09kW.h/24h。
6、气候类型：SN/N。 
7、制冷方式：直冷。
8、温度范围：-40℃～-86℃。
9、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
10、噪音值：52dB。
11、噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。
12、外部材料：喷涂钢板。
13、内部材料：304不锈钢板。
14、保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。

(三十七）恒温水浴锅

1、孔数≥4                                                                     2、孔直径≥125mm

3、深度≥100mm

（三十八）pH计

1、仪器级别 0.001级
2、mV测量参数：范围 （-2000.00～2000.00）mV；最小分辨率 0.01mV；电子单元示值误差 ±0.03%FS
3、pH测量参数：范围 （-2.000～20.000）pH；最小分辨率 0.001pH；电子单元示值误差 ±0.002pH；稳定性（±0.002pH）/3h
4、温度测量参数：范围（-5.0 ～ 130.0）℃；最小分辨率0.1℃；电子单元示值误差±0.1℃
5、电源电源适配器（输入：100-240V AC，1.35A；输出：24V DC，3A）
6、尺寸（mm），重量（kg）280×280×130，2.5

（三十九）电导率仪

- 仪器级别：0.5级
2、测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
3、电导率测量范围：0.000μS/cm～199.9mS/cm
4、电阻率测量范围：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm
5、TDS测量范围：0.000mg/L～99.9g/L
6、盐度测量范围：（0.00～8.00）%
7、温度测量范围：（-5.0～110.0）℃
8、电导率基本误差：±0.5%FS
9、电阻率基本误差：±0.5%FS
10、TDS基本误差：±0.5%FS
11、盐度基本误差：±0.1%
12、温度基本误差±0.2℃

（四十）超微量分光光度计

- 性能参数
1、光程：1mm、0.5mm、0.05mm
（三个光程自动转换，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置）
2、微量样品体积要求：0.3～2µL
3、光源：长寿命脉冲氙闪灯 
4、检测器：3864-元素线性硅化CCD阵列 
5、波长范围： 190～850nm
6、光度范围：190-1100nm
7、波长精度：±1nm
8、波长分辨率≥2nm (FWHM at Hg 546nm)
9、吸光率精确度：0.002 Abs
10、吸光率准确度： 1% (0.76吸光率在350nm)
11、吸光率范围：0.002～300 Abs,等效于10mm
12、核酸测量范围：2～15000 ng/µl （dsDNA）
13、蛋白质测量范围：0.1～400mg/ml（BSA）
14、内置方法：核酸、蛋白质、全波长、微阵列
15、具有一键导出扫描检测结果的谱图功能
16、开机无需等待，即开即用，1.0-5.0秒即可完成190nm-1100nm波长的数据采集
二、特点
1、仪器控制与操作：内置win10系统、自带不小于7寸高清显示屏，全触控操作，
2、数据输出方式和方法存储：内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法，测量结果自动保存为电子表格模式，USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书
3、数据输出端口：具有2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用
4、内置蓝牙、Wi-Fi，可实现异地操作，可无限打印检测结果
5、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（四十一）漩涡混合仪

1、振荡方式：圆周

2、周转直径【mm】≥ 5

3、电机输入功率【W】≥ 80

4、电机输出功率【W】≥ 14

6、速度范围【rpm】≥ 2800

7、转速显示运行方式连续运转

（四十二）种子低温低湿储藏柜

- 容积：≥450L
2、温度范围：0-10℃
3、控温精度：±1℃
4、湿度范围：40%~60%RH可自动设定
5、控湿精度：±5%RH
6、控制方式：全自动

（四十三）粉碎机

1、允许工作时间:持续
2、外装:表面耐药品性涂装
3、粉碎室压：铸钢
4、破碎刀合：金钢

5、筛网孔径（mm）：0.5/1.0/1.5
6、粉碎效果（目）：30～120
7、一次投入量（克）≥50
8、电机转数（rpm）≥1400 额定功率（kw）:0.25

（四十四）手持研磨仪

- 空载转速≥1800RPM
2、充电电池使用时间≥10HR
5、标准配件研磨器主机：1件
6、充电电池：2件
7、充电座：1件
8、一次性塑料研磨头：10个

（四十五）全波长酶标仪

- 波长范围：190nm-1000nm；
2、光源：长寿命闪烁氙灯。
3、开机无需预热，可直接检测。
4、波长准确度：±1.0nm；
5、波长重复性：<0.2nm；
6、分辨率：0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算）
7、测定范围：0-3.0OD；
8、采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描。
9、整板单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s。
10、单孔实时输出紫外-可见全波长光谱图；
11、布板方式：可视化自由布板。
12、自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃；
13、微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制）
14、可实现1~24比色皿检测（比色皿选配）
★15、微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（96孔微量石英板选配）
16、形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等。
17、可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归
18、适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等。

- 为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的授权售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。
20、可自定义检测波长，波长范围190nm-1000nm
★21、自带洗板功能，无需另配洗板机   
21.1清洗头通道：≥8针头；
21.2洗液瓶、废液缓冲瓶：≥2L；
21.3适用酶标板规格：96孔平底、UV形底酶标板；
21.4清洗次数：0~50次任选；
21.5清洗条数：1~12条任选；
21.6震板功能，震板次数可调；
21.7可进行管路清洗；
21.8具有两点吸液、底部冲洗功能。

（四十六）叶绿素仪

- 测量范围：叶绿素：0.0-99.9SPAD
2、叶面温度：-10-99.9℃
3、测量精度：叶绿素：±3.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)
4、叶面温度：±0.5℃
5、重 复 性：叶绿素：±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
6、叶面温度：±0.2℃
7、测量面积：2mm×2mm
8、测量时间间隔：小于3秒
9、数据存储容量：32KB
10、电源：4.2V可充电锂电池
11、电池容量：2000mah

（四十七）根系分析系统

- 用途：用于对洗净后的根系图像进行多参数、批量化的自动分析，广泛应用于全国各大农林业科研机构
2、系统组成：双光源扫描成像仪及根盘附件、分析软件和电脑（电脑另配）。
3、主要性能指标：配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm，透扫幅面为304.8mm×203.2mm，最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。可分析测量：
（1）根总长；
（2）根平均直径；
（3）根总面积；
（4）根总体积；
（5）根尖计数；
（6）分叉计数；
（7）交叠计数；
（8）根直径等级分布参数；
（9）根尖段长分布；
（10）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数。
（11）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
（12）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。
（13）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。
（14）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。
（15）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。
（16）具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。
（17）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、弧玄高等参数。
（18）能自动测量各种粒的芒长。
（19）能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。
（20）各分析图像、分布图、结果数据可保存，并输出至Excel表，可输出分析标记图。
（21）仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。
4、为保证产品质量及售后服务，投标时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书和产品彩页，以上资料必须加盖生产厂家公章。

（四十八）光合作用测定仪

- CO2分析：非扩散式红外CO2分析，测量范围：0-5000ppm，分辨率：0.1ppm； 精度0.1ppm。
2、叶室温度：德国贺利氏高精度数字温度传感器，测量范围：0-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃。
3、叶片温度：铂电阻，测量范围：0-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃
4、叶片湿度：瑞士进口高精度数字湿度传感器：测量范围0-100%，分辨率：0.1%，误差≤ 1% 
5、光合有效辐射（PAR）：带有修正滤光片的硅光电池，

6、测量范围：0-3000µmolm ㎡/秒 ,精度<3µmolm ㎡/秒. 响应波长范围：400～700nm
7、流量测量：玻璃转子流量计，气泵流速≤1.5L. 误 差：3%，在0.2～0.8L/ min范围内<±0.2%
8、叶室尺寸：标配尺寸55×20mm，
9、其他尺寸根据客户需求定做：Ⅰ型：(20×25mm)  Ⅱ型：(55×20mm)  Ⅲ型：(65×10mm)
10、GPS定位：附带GPS定位功能，可实时显示测量地点的经纬度。        
11、电源：DC7.4V锂电池，可连续工作7-9小时
12、数据存储： 自带SD卡，数据存储可达50万组。
13、显示：320×240点阵，中文界面

三、商务要求

（一）质量保证

1.所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准并提供产品质量证明文件。

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.所有产品、设备供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。

（二）交货期和地点及付款方式

1.交货期：合同签订后30天内，安装调试并通过验收。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：货到验收合格后15天内支付供应商合同金额的100%货款。（具体以签订合同为准）

（三）售后服务要求

1.质保期自货物验收之日起计算  壹   年（技术参数中若有规定，从其规定），保修费用已计入总价（设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用）。

2.供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3.免费质保期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4.对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

（四）验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

# 第四章 投标文件格式

目   录

一、投 标 函

二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

法人授权委托书（被授权人参加投标）

三、无重大违法记录的声明函

四、履约能力承诺函

五、资格承诺函

六、其他资格证明材料

七、中小企业声明函

八、监狱企业证明文件

九、残疾人福利性单位声明函

十、开标一览表

十一、分项报价明细表

十二、采购需求响应表

十三、其他材料

十四、投标人类似项目业绩一览表

- 一、投 标 函

海南金政采项目管理有限公司：

我方全面研究了 “种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）” 招标文件（项目编号：HD2023-1-020R），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名）代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方承诺投标有效期为开标后    天（日历日）。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、我方完全理解并接受招标文件的所有条款及规定。

9、我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任；

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：      年    月     日

经营范围：

姓名：          性别：           年龄：        系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人名称：         （盖章）

日    期：   年   月   日

附件：法定代表人身份证复印件

## 法人授权委托书（被授权人参加投标）

海南金政采项目管理有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）授权                        （被授权人姓名）为我方 “种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）” （项目编号：HD2023-1-020R）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日    期：   年   月   日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件

## 三、无重大违法记录的声明函

致海南金政采项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加 种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）的投标活动，现声明：

我公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上声明，本公司愿承担一切法律责任

投标人名称：             （盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 四、履约能力承诺函

致海南金政采项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加 种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：             （盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：        年   月   日

- 五、资格承诺函

致海南金政采项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）的采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 六、其他资格证明材料

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织（提供企业有效的营业执照副本复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年1月至今任意1个月或季度的单位财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人提供最近一年以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；投标人成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交一个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标

（4）提交投标保证金相关证明材料。

注：1、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

2、以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章。

- 七、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加     _ (单位名称) _的_ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)

的具体情况如下:

1._ (标的名称) _，属于_ (采购文件中明确的所展行业)行业;制造商为_ (企业名称)，从业人员____人， 营业收入为___ 万元，资产总额为___万元，属于(中型企业丛型企业、微型企业)；

2._ (标的名称)，属于_ (采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_ (企业名称)，从业人员___ 人， 营业收入为___万元， 资产总额为___万元， 属于_(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

- 八、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 十、开标一览表

项目编号：HD2023-1-020R

项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

| 包号 | 项目内容 | 投标报价/元 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）项目 | 大写： 小写： | 合同签订后30 天内，安装调试并通过验收 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目的全部费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

## 十一、分项报价明细表

项目编号：HD2023-1-020R

项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（人民币/元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，报价含人工费、安装费、运输费等涉及的全部费用，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

## 十二、采购需求响应表

我公司已认真阅读招标文件中 “采购需求”中的所有条款，对采购需求书的内容要求了解清晰，若我司在本次投标中中标，将按照“采购需求”的服务要求的响应情况为采购人提供相应的产品及优质的服务。

| 序号 | 需求内容 名称 | 招标文件 需求条款 | 投标文件响应条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

备注：

（一）“投标文件响应条款”一栏应对照招标文件需求条款一一对应响应。

（二）“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”“负偏离”或“完全响应”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:   年  月  日

## 十三、其他材料

投标人根据商务技术评分要求认为需提供的其他说明材料，格式自定

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:   年   月   日

## 十四、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 甲方单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：附相关合同关键页等复印件，复印件必须清晰，因复印件不清晰而造成的不利后果由投标人自行承担。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:   年   月   日

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1参照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2. 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

3.1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件第一章中规定的资格要求的;

（3）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（4）投标人投标报价超出本项目预算价，且采购人无法支付的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求，且招标采购单位无法接受的；

（2）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（3）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

（4）如投标人提交的投标文件为虚假材料的，按无效标处理。

（5）如投标人在非开标现场上传的电子标书的IP地址相同，则IP地址相同的投标按无效标处理。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

3.5本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）报名本项目的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

4. 评标细则及标准

4.1评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2本次综合评分的因素是：价格、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

4.3除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的其他非实质性偏离。

4.5商务技术评分

4.5.1商务技术评分的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2商务技术评分见综合评分表（见附表）

5.废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在法定指定媒体上公告，并公告废标的详细理由。

6.定标

6.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2定标程序

6.2.1评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2采购代理机构应当在评标报告结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告后2个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4根据采购人确定的中标人，招标人在法定指定媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

7.4发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

资格性审查表

项目编号：HD2023-1-020R

项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力 | 提供企业有效的营业执照副本复印件 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年1月至今任意1个月或季度的单位财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件 |  |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供最近一年以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；投标人成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交一个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章） |  |  |  |
| 4 | 参加本次政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函 |  |  |  |
| 5 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 | 提供资格承诺函 |  |  |  |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履约能力承诺函原件 |  |  |  |
| 7 | 信用查询 | 必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准） |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 提供投标保证金相关证明资料 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

符合性审查表

项目编号：HD2023-1-020R

项目名称：种子科学与工程专业仪器设备采购项目（二次招标）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合性 | 是否满足招标文件的实质性要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标价是否固定价且投标价是唯一的，且不超过最高限价或预算金额 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

综合评分标准表（100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能分 | 57分 | 投标人对第三章采购需求的技术参数内容逐一响应，完 全满足或优于采购需求的得57分； 1、一般性技术参数条款完全满足或优于采购需求的得36分，每有一项负偏离扣0.07分，扣完为止。 2、重要技术参数条款完全满足或优于采购需求得21分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人须对所投产品技术参数的真实性负责，提供虚假参数，伪造、变更或虚假响应者按废标处理，没收投标保证金并上报政府采购主管部门进行严肃处理。 |
| 2 | 商务分 | 3分 | 投标人提供2020年至今的已完成成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩者得1分，满分3分（以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证复印件为准，不提供不得分，并加盖投标人公章）。 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 优（10分）： - 投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料； 2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内电话响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（7分）： - 投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障； 2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 中（3分）： - 投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料； - 在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 差（0分）： - 不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电 话、联系人等资料； 2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话响应，超过6小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 |
| 4 | 价格分 | 30分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

# 第六章  合同文本

海南大学货物采购项目

合 同 书

采购与招标中心

项目名称：

项目编号：

甲    方：     海 南 大 学

乙    方：          ___________

签订日期：    年   月  日

甲方：海南大学

乙方：

甲乙双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件合同条款；

2.投标人提交的投标函和投标报价表；

3.招标采购中标品目清单；

4.技术规格（包括图纸，非必要）；

5.规格响应表（必要）；

6.中标通知书及其它附件。

二、货物信息

1.货物名称：

2.品牌：

3.型号：

4.生产厂家：

5.货物数量：

6.货物单价：

7.合同总金额（人民币含税）：        大写：

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

乙方不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后___天必须发货到甲方指定地点安装调试，由甲方方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、设备资料

乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备发票

甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票。

七、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的3%，即人民币           元。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。甲方验收合格后15个工作日内退还履约保证金。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还或依保函追索：

（1）中标人擅自转包、转让的；

（2）中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；

（3）采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

本合同采用第_______种付款方式。

（一）采取预付款的：

1. 预付款金额为50万（含）以上

本合同生效后，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。

- 预付款金额为50万以下

本合同生效后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。

（二）采取货到付款的：

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税发票后15个工作日内，按合同约定金额付款。

九、货物验收

乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

十、违约责任

（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任

若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的15日内全额退还预付款并赔偿从预付款支付至退还期间以一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算所产生的利息。（“一年期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。）

（二）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

（三）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务30天以上，甲方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（四）因乙方项目人员的原因给甲方造成损害，由乙方（及/或原厂商）承担全部责任。

（五）乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（六）保修期内，未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（七）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

1、开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2、开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3、发票上的信息错误的；

4、因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（八）乙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。

（九）乙方违反甲方保密或信息保护义务的，甲方有权解除合同，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十四、其它

甲乙双方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

甲方：海南大学                      乙方：

统一社会信用代码：	               统一社会信用代码：

地址：海南省海口市人民大道58号     地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                              电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行  开户银行：

银行帐号：21150001040000040         银行帐号：

年    月    日                      年   月    日

招标机构：

统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

法定或授权代表：

日期：  年  月  日

## 合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码）。国产设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税发票。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．争议解决

18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第19.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。